FLUKE

707

# Калибратор токовой петли

Руководство

пользователя

Октябрь, 2002 (на англ. языке) Ред. 1, 7/01

© 2000-2001 Fluke Corporation. Все права охраняются. Напечатано в США

##### Введение

Калибратор токовой петли Fluke 707 (далее "Калибратор") представляет собой компактный прибор для проведения калибровки и измерений.  С помощью данного калибратора можно тестировать токовые контуры 0-20 mA или 4-20 mA и измерять напряжение постоянного тока (dc) до 28 V. В комплект прибора входит набор измерительных проводов с зажимами типа “крокодил”,  щелочная батарея 9 V и данная инструкция.

Данный калибратор является прибором категории IEC 61010, CAT I 30 V,     2 категории выбросов (Pollution Degree). Конструкция приборов категории CAT I имеет защиту против помех от высоковольтных низкоэнергетических источников, таких, например, как электронные схемы или копировальные аппараты.

# Характеристики калибратора

| Функция | Диапазон | Разрешающая способность |
| --- | --- | --- |
| Измерение напряжения постоянного тока, V dc | 28 V | 1 mV |
| Измерение силы тока постоянного тока, mA dc | 0 - 24 mA | 1 (A |
| Питание mA dc |  |  |
| Питание контура | 24 V dc | не применимо |

##### Энергосбережение батареи

Питание калибратора автоматически отключается после 30 минут простоя. Для сокращения этого времени или отключения данной функции выполните следующее:

- При выключенном (OFF) калибраторе, нажмите . На дисплее появится PSXX,  где XX – это время в минутах, через которое происходит отключения калибратора, а OFF означает, что энергосбережение отключено.

- Вращением  уменьшите или увеличьте время отключения калибратора. Для отключения энергосбережения вращайте , пока на дисплее не появится OFF.

- Калибратор через 2 секунды продолжит работать в обычном режиме.

PN 1611701 August 2001 (English)

© 2001 Fluke Corporation, All rights reserved. Printed in USA.

Меры предосторожности Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или повреждения калибратора соблюдайте следующие правила: Используйте калибратор только так, как предписано данной инструкцией, в противном случае может снизиться степень защиты, которую предоставляет калибратор. Не используйте калибратор рядом с взрывоопасным газом, паром или пылью. Перед использованием проверяйте калибратор. Не используйте прибор при обнаружении неисправности. Проверяйте измерительные провода на отсутствие разрыва, целостность изоляции или незащищенного металла проводов. Заменяйте поврежденные измерительные провода. Никогда не подавайте напряжение более 30 V между любыми двумя выводами или выводом и заземлением. При проведении измерений и калибровки используйте соответствующие измерительные провода, режимы и диапазоны. Во избежание повреждений при тестировании устанавливайте калибратор в соответствующий режим до подсоединения измерительных проводов. При подсоединении сначала подключайте измерительный провод СОМ, а затем провод под напряжением, при отсоединении сначала отключайте провод под напряжением, а затем измерительный провод СОМ. Никогда не используйте калибратор с открытым корпусом. Перед использованием калибратора проверяйте, чтобы была закрыта крышка отсека батареи. Производите замену батареи, как только появляется символ (батарея разряжена), чтобы исключить неверные показания прибора, которые могут привести к поражению электрическим током. Перед тем, как открыть корпус калибратора или отсек батареи, отсоедините измерительные провода от прибора.

##### Обозначения

| Символ | Значение |
| --- | --- |
|  | Кнопка включения/выключения (ON / OFF) |
|  | Заземление |
|  | Осторожно: Важная информация. Следуйте указаниям инструкции. |
|  | Осторожно: Прибор может получить повреждение от статических разрядов |
|  | Двойная изоляция |
|  | Батарея |
|  | Отвечает требованиям соответствующих директив Канадской Ассоциации по Стандартам. Номер сертификата # LR110460-2. |
|  | Соответствует требованиям Европейского Союза |
|  | Постоянный ток |

##### Функции кнопок

| Кнопка | Функция |
| --- | --- |
|  | Кнопка включения (ON) или выключения (OFF) |
| (Выбор выходного диапазона) | Нажмите одновременно и для переключения между выходными диапазонами тока mA. 4 mA - 20 mA = 0 % - 100 % (по умолчанию) 0 mA - 20 mA = 0 % - 100 % (опционально) Выбранный диапазон сохраняется, пока не будет изменен. |
|  | Нажимайте для выбора режима: Ток питания, mA Ток имитации, mA Измерение силы тока, mA Токовый контур (24 V) Измерение напряжения постоянного тока, V dc |
|  | Вращайте для увеличения или уменьшения текущего выхода. Текущий выход может регулироваться с разрешением в 1 µA или 100 µA. (По умолчанию 1 µA) Для регулирования тока с шагом в 1 µA просто вращайте ручку регулятора. Для регулирования тока с шагом в100 µA, нажмите и вращайте ручку регулятора. |
|  | Нажмите для увеличения тока на 25 % от полной шкалы (20 mA). На полной шкале нажмите для уменьшения тока на 25 % от полной шкалы. |
|  | Нажмите одновременно для входа в режим автоматической установки линейного изменения сигнала (Auto Ramp mode) и выберите тип изменения. Непрерывно создается один из трех типов генерируемого или контролируемого изменяющегося сигнала mA в зависимости от формы линейного изменения. Символы (медленное изменение), (быстрое изменение) или (ступенчатое изменение) идентифицируют выбранный тип. |
|  | Нажмите для запуска проверки диапазона (SpanCheck тм) при 0 % от выбранного диапазона тока, т.е. 0 mA для диапазона 0-20 mA или 4 mA для диапазона 4-20 mA. На дисплее появится SpanCheck. Нажмите снова для 100 % от выбранного диапазона тока. |

##### Работа в режимах источника питания (выходного тока) mA

Калибратор в качестве источника питания создает ток для калибровки и тестирования токовых контуров и приборов в диапазоне 0 - 20 mA  и 4 - 20 mA.

В режиме питания SOURCE, калибратор работает как источник питания.

В режиме имитации SIMULATE, калибратор имитирует 2-проводной датчик в токовом контуре с внешним источником питания.

##### Изменение выходного диапазона mA

Калибратор имеет два выходных диапазона тока mA:

- 4 mA - 20 mA (0 % - 100 %) [по умолчанию]

- 0 mA - 20 mA (0 % - 100 %) [опционально]

Для изменения выходного диапазона надо выключить калибратор. Нажмите одновременно . Выбранный диапазон сохраняется, пока не будет изменен.

##### Режим питания mA

Режим питания SOURCE используйте для питания пассивной цепи.

Для прохождения тока между выводами  +  и COM цепь должна быть замкнута. В противном случае на дисплее появится индикатор перегрузки (OL) при установке величины выходного тока.

##### Контактная информация

Для получения информации о продукции компании Fluke, поддержке,

обслуживания или для получения информации о ближайшем дистрибуторе или сервисном центре Fluke, звоните по телефонам:

1-888-99-FLUKE (1-888-993-5853) в США

1-800-36-FLUKE в Канаде

+31-402-678-200 в Европе

+81-3-3434-0181 в Японии

+65-738-5655 в Сингапуре

+1-425-446-5500 в других странах

Или посетите веб-сайт компании Fluke:  www.fluke.com.

Зарегистрируйте Ваш калибратор на: www.fluke-warranty.com.

Адреса для корреспонденции:

| Fluke Corporation | Fluke Europe B.V. |
| --- | --- |
| P.O. Box 9090, | P.O. Box 1186, |
| Everett, WA 98206-9090 | 5602 BD Eindhoven |
| U.S.A. | The Netherlands |

Ограниченная гарантия и ограничение ответственности После истечения 3 лет от даты покупки компания Fluke не несет никакой ответственности за дефекты в конструкции и характеристиках данного прибора. Настоящая гарантия не распространяется на предохранители, одноразовые батареи или повреждения в результате случая, небрежности, неправильного использования, переделки, загрязнения или ненормальных условий работы или обращения. Продавцы не имеют права на установление любых дополнительных гарантий от имени Fluke. Для получения сервисного обслуживания в течение гарантийного периода обращайтесь в ближайший к вам авторизованный сервисный центр компании Fluke для получения информации по авторизованному возврату прибора, затем вышлите прибор в данный сервисный центр вместе с описанием проблемы. ТОЛЬКО ВЫ ИМЕЕТЕПРАВО НА НАСТОЯЩУЮ ГАРАНТИЮ. НИКАКИХ ДРУГИХ ГАРАНТИЙ, КАК-ТО СООТВЕСТВИЕ ОПРЕДЕЛЕННОМУ НАЗНАЧЕНИЮ, НЕ ВЫРАЖАЕТСЯ И НЕ ПОДРАЗУМЕВАЕТСЯ. FLUKE НЕ НЕСЕТ НИКАКОЙ ОТВЕСТВЕННОСТИ ЗА ЛЮБЫЕ ПРЯМЫЕ, КОСВЕННЫЕ, СЛУЧАЙНЫЕ И ПОСЛЕДОВАВШИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ ИЛИ ПОТЕРИ, СВЯЗАННЫЕ С КАКОЙ-ЛИБО ПРИЧИНОЙ ИЛИ ПРЕДПОЛАГАЮЩИЕ ТАКОВУЮ. В связи с тем, что в некоторых штатах или странах не разрешается исключение или ограничение предписанной гарантии или случайных или последовавших повреждения, данное ограничение ответственности может быть к вам не применимо. 11/99

##### Имитация датчика

При имитации работы датчика калибратор регулирует контурный ток в соответствии с выбранным вами значением.

При этом должно быть обеспечено питание контура в диапазоне12 V - 28 V. Схема подключения измерительных проводов представлена ниже.

##### Автоматическое линейное изменение выходного сигнала mA

Автоматическое линейное изменение дает возможность непрерывно подавать изменяющийся по величине ток калибратора в пассивный (питание) или активный (имитация) контур. При этом вам остается только следить за откликами датчика.

Нажмите одновременно  для входа в режим автоматической установки линейного изменения сигнала (Auto Ramp mode) и выберите тип изменения.

Непрерывно создается один из трех типов генерируемого или контролируемого изменяющегося сигнала mA в зависимости от формы линейного изменения:

Медленный  0% - 100 % - 0 % плавное изменение в течение 40 с.

Быстрый  0 % - 100 % - 0 % плавное изменение в течение 15 c.

Ступенчатый  0 % - 100 % - 0 % ступенчатое изменение с шагом

25 % и 5-секундной паузой на каждом шаге.

Для выхода из режима нажмите любую кнопку или выключите калибратор.

##### Использование функции проверки диапазона SpanCheck

Функция проверки диапазона SpanCheck™  служит для проверки нуля и значений диапазона датчика в режиме питания SOURCE или имитации SIMULATE.

Для выбора функции SpanCheck нажмите .

Для выхода из режима нажмите любую кнопку или поверните ручку регулятора.

##### Измерение силы постоянного тока dc mA

Внимание

Во избежание повреждения прибора во время измерения перед подключением измерительных проводов проверьте, что калибратор установлен в соответствующий режим.

Для измерения силы тока выполните следующее:

1. Нажмите , для перехода в режим измерения MEASURE.

На дисплее появится MEASURE mA.

2. Подключите измерительные провода к цепи параллельно нагрузке или источнику питания, как показано ниже.

##### Измерение силы постоянного тока dc mA

##### с питанием контура

Внимание

Во избежание повреждения прибора во время измерения перед подключением измерительных проводов проверьте, что калибратор установлен в соотествующий режим.

В режиме с питанием контура Loop power  одновременно создается ток 24 V для питания датчика и измеряется контурный ток.

Для измерения силы тока в режиме с питанием контура выполните следующее:

1. Нажмите         , для перехода в режим с питанием контура Loop Power.

2. На дисплее появится MEASURE mA и Loop Power.

3. Подключите измерительные провода к цепи параллельно нагрузке или источнику питания, как показано ниже.

Для выхода из режима Loop Power, измените режим измерения.

##### Измерение напряжения постоянного тока dc Volts

Внимание

Во избежание повреждения прибора во время измерения перед подключением измерительных проводов проверьте, что калибратор установлен в соотествующий режим.

Для измерения напряжения постоянного тока dc Volts выполните следующее:

1. Нажмите  для перехода в режим измерения MEASURE.

На дисплее появится MEASURE V.

2. Подключите измерительные провода к цепи параллельно нагрузке или источнику питания.

##### Обслуживание

Внимание

Во избежание поражения электрическим током, получения травмы или повреждения калибратора соблюдайте следующие правила:

- Обслуживание прибора	производите только так, как указано в настоящей инструкции, если только вы не являетесь квалифицированным специалистом и не имеете соответствующее оборудование и информацию по обслуживанию.

- Перед тем как отсоединить измерительные провода и открыть корпус отключитесь от источника входного сигнала.

- При обслуживании калибратора используйте только предусмотренные запасные части.

- Избегайте попадания в корпус воды.

Для выполнения процедур, которые не описаны в настоящей инструкции, обращайтесь в сервисный центр компании Fluke.

##### В случае появления проблем

- Проверьте по инструкции, что  вы используете калибратор так, как в ней написано.

- Проверьте батарею и измерительные провода, при необходимости замените.

Если калибратор необходим ремонт или есть проблемы в его работе, обращайтесь в сервисный центр компании Fluke.

Если калибратор имеет право на гарантийный ремонт, смотрите гарантийные обязательства и условия возврата прибора.

Если гарантия на прибор закончилась, то ремонт и возврат калибратора будет осуществляться за фиксированную оплату.

##### Чистка

Периодически протирайте прибор влажной тканью с чистящим средством, не используйте абразивы и растворители.

##### Калибровка

Для обеспечения работы калибратора в соответствии с его спецификациями раз в год проводите калибровку прибора.

##### Замена батареи

Внимание

Производите замену батареи сразу после появления символа  (батарея разряжена), чтобы исключить неверные показания прибора, которые могут привести к  поражению электрическим током.

Для питания калибратора используйте только одну батарею 9 V, установленную соответствующим образом.

Калибратор питается от одной щелочной батареи 9 V (ANSI/NEDA 1604A

или IEC 6LR61). Для замены батареи выполните следующее:

1. Выключите калибратор, нажав на кнопку .

2. Отсоедините от прибора измерительные провода.

3. Снимите кожух.

4. Откройте крышку отсека батареи в задней части корпуса калибратора, как показано на рисунке.

5. Извлеките батарею.

6. Вставьте другую батарею и закройте крышку, проверив плотность закрытия.

7. Оденьте чехол.

##### Режим HART Mode

Внимание: Прибор может получить повреждение от статических разрядов.

Для включения или отключения в калибраторе режима HART mode – адресной шины дистанционного преобразования (Highway-Addressable Remote Transducer):

1. Выключите калибратор и отсоедините измерительные провода

2. Извлеките калибратор из кожуха.

3. Выверните два винта в нижней части корпуса и два винта внутри отсека батареи.

4. Разъедините нижнюю и верхнюю части корпуса.

5. В соответствии с приведенным ниже рисунком извлеките перемычку и установите ее в нужное положение для включения (отключения) HART mode.

6. Соедините нижнюю и верхнюю части корпуса и заверните четыре винта на место..

7. Закройте крышку отсека батареи.

##### Запасные части

| Позиция | Описание | No. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ручка регулятора | 1618022 | 1 |
| 2. | Верхняя часть корпуса | 1618355 | 1 |
| 3. | Перемычка режима HART | 530253 | 1 |
| 4. | Кнопки | 1612222 | 1 |
| 5. | Нижняя часть корпуса | 1618005 | 1 |
| 6. | Опора против скольжения | 885884 | 1 |
| 7. | Батарея. 9 V, щелочная, ANSI / NEDA 1604A или IEC 6LR61 | 614487 | 1 |
| 8. | Винты соединения частей корпуса | 665098 | 4 |
| 9. | Крышка отсека батареи | 665106 | 1 |
| 10. | Комплект инструкций | 1611701 | 1 |
| 11. | Комплект измерительных проводов | TL75 | 1 |
| 12. | Зажимы типа “крокодил” | AC70A | 1 |
| 13. | Кожух, желтый | C10 | 1 |

##### Параметры точности

Установленная точность действительна в течение 1 года после калибровки при рабочих температурах 18° C - 28 °C и представлена в следующем виде:

±( [ % показаний прибора ] + [ значащие цифры ] )

##### Измерение напряжения постоянного тока MEASURE V dc

Диапазон: +28 V (+30 V max)

Разрешающая способность: 1 mV

Входной импеданс: 1 MΩ

Точность: ±(0.015 % показаний прибора + 2 значащие цифры )

##### Измерение силы тока постоянного тока MEASURE mA dc

Диапазон: 20 mA (24 mA max)

Разрешающая способность: 1 µA

Точность: ±(0.015 % показаний прибора + 2 значащие цифры )

##### Питание SOURCE / Имитация SIMULATE mA dc

Диапазон: 0 mA to 20 mA (24 mA max)

Разрешающая способность: 1 µA

Точность: ±(0.015 % показаний прибора + 2 значащие цифры )

Режим питания Source mode:

Податливость: До 1200 Ω на 20 mA

До 950 Ω на 20 mA в режиме HARTTM Mode

Режим имитации Simulate mode:

Требования к внешнему питанию контура: 24 V номинал, 30 V максимум,

12 V минимум.

##### Питание контура Loop Power

≥24 V

##### Процентные показания

от − 25 % до 125 %

##### Защита входа/выхода

Защита без предохранителей

##### Общие технические параметры

Максимальное напряжение между любым из выводов и заземлением или между двумя выводами:

30 V

Температура хранения:

от −40°C до 60°C

Рабочая температура:

от -10°C до 55°C

Рабочая высота над уровнем моря:

3000 метров максимум

Температурный коэффициент:

±0.005 % от диапазона на °C для температур от -10°C до 18°C

и от 28 °C до 55 °C

Относительная влажность:

95 % до 30 °C;

75 % до 40 °C

45 % до 50 °C

35 % до 55°C

Вибрация:

Случайная 2 g, 5 - 500 Hz

Ударопрочность:

Тест на падение с высоты в 1 метр

Требования безопасности:

Соответствует требованиям IEC 61010-1-95 CAT I, 30 V; CSA C22.2 No. 1010-

992 NRTL; ANSI/ISA S82.02.01-1994.

CE:

Соответствует требованиям EN61010-1 и EN61326

Требования к питанию:

Одна батарея 9 V (ANSI/NEDA 1604A или IEC 6LR61)

Срок службы (средний):

Режим питания SOURCE mode: 18 часов; 12 mA к 500 Ω;

Режим измерения MEASURE / имитации SIMULATE: 50 часов

Габариты:

69.85 мм (ширина) x 142.87 мм (длина) x 50.80 мм (высота)

[ 2.75 дюймов (ширина) x 5.625 дюймов (длина) x 2.00 дюймов (высота)]

С кожухом и подставкой:

76.20 мм (ширина) x 158.75 мм (длина) x 54.61 мм (высота)

[ 3.00 дюймов (ширина) x 6.25 дюймов (длина) x 2.15 дюймов (высота)]

Вес:

349 г (12.3 унций); с кожухом и подставкой: 601 г (21.2 унций)

# Text boxes

Нажмите для увеличения/

уменьшения тока на 25 %

от полной шкалы.

Нажимайте, пока на дисплее не появится SOURCE mA.

Нажмите одновременно

1 раз для медленного изменения

2 раза для быстрого изменения

3 раза для ступенчатого изменения.

Вращайте для увеличения/уменьшения с шагом 1μ A.

Нажать и вращать для увеличения/уменьшения с шагом 100μ A.

MODE

SOURCE   mA

Нажимайте, пока на дисплее не появится

SIMULATE mA.

Нажмите одновременно

1 раз для медленного изменения

2 раза для быстрого изменения

3 раза для ступенчатого изменения.

Вращайте для увеличения/уменьшения с шагом 1μ A.

Нажать и вращать для увеличения/уменьшения с шагом 100μ A.

для увеличения или уменьшения тока на   25 % от полной шкалы.

Нажмите

Источник питания

Испытываемое устройство

Нажмите для запуска

SpanCheck на 0%.

Нажмите снова для перехода на 100%.

Выбор режима SOURCE mA

или SIMULATE mA.

SOURCE или SIMULATE

Span Check

Нажимайте, пока на дисплее не появится Loop

Power.

2-х проводной

передатчик

Нажимайте, пока на дисплее не появится MEASURE V dc.

Нажимайте, пока на дисплее не появится MEASURE mA.

Режим HART включен

Режим HART выключен